Lit de soins électrique

Le lit est testé, approuvé et conforme aux normes en vigueur. Grâce à un large choix de panneaux de lit, de couleurs et de roues, le lit de soins permet de vraiment personnaliser la chambre.

- Chariot

- Excellente stabilité du réglage en hauteur grâce à 2 colonnes télescopiques

- Les colonnes en aluminium anodisé sont rectangulaires afin d’améliorer la stabilité   *

- Les colonnes se trouvent au dessous du sommier ce qui maximalise la liberté de circulation autour du lit   *

- Réglage de la position anti-Trendelenburg et Trendelenburg jusqu’à ± 14°

- Roues jumelées cachées Ø 50 mm, freinage 2 par 2

- Le chariot ouvert facilite l’accessibilité et l’entretien   *

- Sommier

- Sommier flottant:   *

- Soutien maximal du matelas lors de l’inclinaison des éléments du sommier

- Risque d’écrasement limité

- Sommier en trois parties / en quatre parties

- Dossier réglable électriquement jusqu’à ± 70° avec auto-régression

- Auto-régression min. 10 cm avec un système anti-écrasement télescopique afin de protéger le patient  *

- Plicature-genoux réglable électriquement jusqu’à ± 34°     (si en 4 parties)

Repose-pieds réglable manuellement pour position Fowler     (si en 4 parties)

- Repose-jambes réglable manuellement jusqu’à ± 14°     (si en 3 parties)

- L’utilisation électrique des éléments du sommier est sécurisée par un système anti-écrasement

- Sommier avec lattes arrondies en acier   *

- Sommier avec plaques amovibles en stratifié massif*

- Pas de sommier à mailles afin de :   *

- Limiter les dommages causés au matelas

- Rendre le nettoyage plus performant

- Le sommier est pourvu d’ouvertures pour la fixation de ceintures de contention

- Le dossier et le repose-pieds sont pourvus de deux retenues de matelas en matière synthétique

- Rallonge-lit télescopique jusqu’à 20 cm

- Deux douilles « en matière synthétique » équipent la tête du lit pour porte-sérum ou potence   *

- évite les dégradations à la potence

- assure un fonctionnement silencieux

- permet des positions fixes, réglables par tranche de 30° dans le périmètre du lit

- Utilisation du lit électrique

- Les fonctions électriques peuvent être activées via une télécommande et un petit boîtier pour personnel soignant

- Toutes les utilisations électriques se font à l’aide de boutons qui répondent au Momentary Touch-principe (boutons poussoirs à position « marche » par action maintenue) afin d’augmenter la sécurité

- La télécommande peut être activée sans action au préalable et est au moins IP 66   *

- La télécommande est pourvue d’une touche veille préprogrammée   *

- Le crochet de la télécommande est interchangeable sans outil   *

- Un boîtier de verrouillage permet le verrouillage et le déverrouillage de toutes les fonctions électriques grâce à un seul bouton     (option)

Pas de clefs à part pour bloquer une fonction à cause :

- Possibilité de pertes

- Une activation moins efficace

- Un petit boîtier pour personnel soignant permet de sélectionner les fonctions du lit     (option)

- Changement des moteurs et du boîtier de contrôle possible sans utiliser d’outils   *

- Le boîtier de contrôle et les moteurs sont des unités individuelles qui peuvent être remplacées séparément   *

- Types de panneau

- Panneau de lit pourvu de 2 crochets pour ranger le câble électrique   *

- Largeur maximale du panneau et du lit se limite à 1010 mm pour un accès facile   *

- Panneaux de lit en aggloméré mélaminé aux angles arrondis afin d’augmenter la sécurité passive

- Panneaux de lit en placage bois aux angles arrondis afin d’augmenter la sécurité passive

- Panneaux de lit en hêtre massif séché aux angles arrondis afin d’augmenter la sécurité passive

- Absence de boulons de fixation visibles pour le panneau de pieds   *

- Galeries de protection

- La largeur du panneau de lit protège les galeries.

- Le verrouillage de la galerie est fait sur la galerie même et non sur le panneau afin d'assurer un bon fonctionnement dans un coin   *

- Galeries de protection avec 2 lattes

- Galeries de protection télescopiques avec 3 lattes

- Matériel utilisé et finition

- Bois:

- Hêtre (massif, contreplaqué) vernis

- Aggloméré mélaminé

- Les parties en bois proviennent de forêts gérées de manière durable, comme le stipule le certificat PEFC   *

- Métal : Revêtement époxy RAL 9006 blanc alu

- Charnières de sommier autolubrifiantes (= sans entretien)   *

- Résistant aux produits de nettoyage et aux désinfectants usuels

- Voir en annexe les exigences du matériel

- Options

- Rallonge télescopique du repose pieds jusqu’à 20 cm

- Butoirs     (seulement si le panneau de lit est en hêtre massif)

- Protection murale

- Télécommande éclairée     (si en 4 parties)

- Veilleuse sous le lit

- Cadre du sommier en bois

- Crochets pour accessoires

- Batterie

- Débrayage mécanique (CPR)

- Porte-couverture

- Finition en bois teinté sur demande   *

- Support pour bouteille d’oxygène (Ø 147mm, H 222 mm)

- Accessoires

- Voir la liste d’accessoires

- Dimensions et prestations

- Largeur: 100,5 cm, Longueur: 208 cm

- Sommier à hauteur variable: ± 40,5 cm - ± 80,5 cm

- Poids de fonctionnement en sécurité: 250 kg

- Dimensions du sommier: 204 x 86 cm

- Dimensions du matelas: 195 x 85 cm

- Forme

Voir illustration, et uniquement à titre d’illustration