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Lit de soins électrique

Le lit est testé, approuvé et conforme aux normes en vigueur. Grâce à un large choix de panneaux de lit, de couleurs et de roues, le lit de soins permet de vraiment personnaliser la chambre.
1. Chariot
· Excellente stabilité du réglage en hauteur grâce à 2 colonnes télescopiques
· Les colonnes en aluminium anodisé sont rectangulaires afin d’améliorer la stabilité   *
· Les colonnes se trouvent au dessous du sommier ce qui maximalise la liberté de circulation autour du lit   *
· Réglage de la position anti-Trendelenburg et Trendelenburg jusqu’à ± 14°
· Roues jumelées cachées Ø 50 mm, freinage 2 par 2
· Le chariot ouvert facilite l’accessibilité et l’entretien   *
2. Sommier
· Sommier flottant:   *
· Soutien maximal du matelas lors de l’inclinaison des éléments du sommier
· Risque d’écrasement limité
· Sommier en trois parties / en quatre parties
· Dossier réglable électriquement jusqu’à ± 70° avec auto-régression
· Auto-régression min. 10 cm avec un système anti-écrasement télescopique afin de protéger le patient  *
· Plicature-genoux réglable électriquement jusqu’à ± 34°     (si en 4 parties)
Repose-pieds réglable manuellement pour position Fowler     (si en 4 parties)
· Repose-jambes réglable manuellement jusqu’à ± 14°     (si en 3 parties)
· L’utilisation électrique des éléments du sommier est sécurisée par un système anti-écrasement
· Sommier avec lattes arrondies en acier   *
· Sommier avec plaques amovibles en stratifié massif*
· Pas de sommier à mailles afin de :   *
· Limiter les dommages causés au matelas
· Rendre le nettoyage plus performant
· Le sommier est pourvu d’ouvertures pour la fixation de ceintures de contention
· Le dossier et le repose-pieds sont pourvus de deux retenues de matelas en matière synthétique
· Rallonge-lit télescopique jusqu’à 20 cm
· Deux douilles « en matière synthétique » équipent la tête du lit pour porte-sérum ou potence   *
· évite les dégradations à la potence
· assure un fonctionnement silencieux
· permet des positions fixes, réglables par tranche de 30° dans le périmètre du lit
3. Utilisation du lit électrique
· Les fonctions électriques peuvent être activées via une télécommande et un petit boîtier pour personnel soignant 
· Toutes les utilisations électriques se font à l’aide de boutons qui répondent au Momentary Touch-principe (boutons poussoirs à position « marche » par action maintenue) afin d’augmenter la sécurité
· La télécommande peut être activée sans action au préalable et est au moins IP 66   *
· La télécommande est pourvue d’une touche veille préprogrammée   *
· Le crochet de la télécommande est interchangeable sans outil   *
· Un boîtier de verrouillage permet le verrouillage et le déverrouillage de toutes les fonctions électriques grâce à un seul bouton     (option)
Pas de clefs à part pour bloquer une fonction à cause :
· Possibilité de pertes
· Une activation moins efficace 
· Un petit boîtier pour personnel soignant permet de sélectionner les fonctions du lit     (option)
· Changement des moteurs et du boîtier de contrôle possible sans utiliser d’outils   *
· Le boîtier de contrôle et les moteurs sont des unités individuelles qui peuvent être remplacées séparément   *
4. Types de panneau
· Panneau de lit pourvu de 2 crochets pour ranger le câble électrique   *
· Largeur maximale du panneau et du lit se limite à 1010 mm pour un accès facile   *
· Panneaux de lit en aggloméré mélaminé aux angles arrondis afin d’augmenter la sécurité passive
· Panneaux de lit en placage bois aux angles arrondis afin d’augmenter la sécurité passive
· Panneaux de lit en hêtre massif séché aux angles arrondis afin d’augmenter la sécurité passive
· Absence de boulons de fixation visibles pour le panneau de pieds   *
5. Galeries de protection
· La largeur du panneau de lit protège les galeries.
· Le verrouillage de la galerie est fait sur la galerie même et non sur le panneau afin d'assurer un bon fonctionnement dans un coin   *
· Galeries de protection avec 2 lattes
· Galeries de protection télescopiques avec 3 lattes 
6. Matériel utilisé et finition
· Bois: 
· Hêtre (massif, contreplaqué) vernis
· Aggloméré mélaminé
· Les parties en bois proviennent de forêts gérées de manière durable, comme le stipule le certificat PEFC   *
· Métal : Revêtement époxy RAL 9006 blanc alu
· Charnières de sommier autolubrifiantes (= sans entretien)   *
· Résistant aux produits de nettoyage et aux désinfectants usuels
· Voir en annexe les exigences du matériel
7. Options
· Rallonge télescopique du repose pieds jusqu’à 20 cm
· Butoirs     (seulement si le panneau de lit est en hêtre massif)
· Protection murale
· Télécommande éclairée     (si en 4 parties)
· Veilleuse sous le lit
· Cadre du sommier en bois
· Crochets pour accessoires
· Batterie
· Débrayage mécanique (CPR)
· Porte-couverture
· Finition en bois teinté sur demande   *
· Support pour bouteille d’oxygène (Ø 147mm, H 222 mm)
8. Accessoires
· Voir la liste d’accessoires
9. Dimensions et prestations
· Largeur: 100,5 cm, Longueur: 208 cm
· Sommier à hauteur variable: ± 40,5 cm - ± 80,5 cm
· Poids de fonctionnement en sécurité: 250 kg
· Dimensions du sommier: 204 x 86 cm
· Dimensions du matelas: 195 x 85 cm
10. 
Forme
Voir illustration, et uniquement à titre d’illustration
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